直流电压盒使用说明

功能：直流压盒作为电力虚拟测试分析仪的附件，是专门为测量发电机转子直流电压而设计的，其作用是把取自转子或灭磁开关上的直流电压信号转换为直流电流信号，便于远距离进行发电机特性测试。

配件清单

- 直流电压盒主体一件

- 输出数据线一根（一头25芯插头，一头2个9芯插头）

- 输入信号线2根（红、黑）

接线说明

- 输入信号线的一端接至转子侧或灭磁开关上，红色线接正端，黑色线接负端；

- 输出信号线从电压输出插孔中引出，接入电力虚拟测试分析仪的直流电压盒专用接口—“电压盒输入”通道。

- 如果选用通道一，将“通道1”插在电压盒输出口上；“通道2”使用方法相同。

设置说明

- 开电力虚拟测试分析仪的PV11.0应用软件包，选择应用软件模块；

- 打开设置画面，

    - 通道量程设置，直流电压量程选择；“1000V”对应电压盒“1000V”档，“3000V、5000V”同上。

准备测试

在接线检查无误和设置完成后，打开直流电压盒主体上的电源开关，ON为开，OFF为关，红色指示灯亮，可以进行测试。

注意事项

1.应严格按接线说明进行接线，电压接线极性不能接反，信号输入线和信号输出线分别正确插入相应的插孔中。

2.最大直流电压输入信号为5000V。