转子直流电流变送器使用说明

功能：转子直流电流变送器作为电力虚拟测试分析仪的附件，是专门为测量发电机转子直流电流而设计的，其作用是把取自分流计的75mV/150 mV的电压信号转换为直流电流信号，便于远距离进行发电机特性测试。

配件清单

- 转子直流电流变送器主体一件

- 电源线一根

- 输入信号线2根（红、黑）

- 输出信号线2根（红、黑）

接线说明

- 输入信号线的一端接至分流计，红色线接分流计的正端，黑色线接分流计的负端；另一端接入转子直流电流变送器主体的“输入”插孔中。

- 输出信号线从转子电流变送器“输出”插孔中引出，接入电力虚拟测试分析仪的直流电流输入通道1或直流电流输入通道2中，其中红色插头插入直流电流输入通道1或直流电流输入通道2的红色输入插孔，黑色插头插入直流电流输入通道1或直流电流输入通道2的黑色输入插孔。

- 接上电源线，电源为交流220V。

设置说明

- 开电力虚拟测试分析仪的PV11.0应用软件包，选择应用软件模块；

- 打开设置画面，

    - 通道量程设置，直流电流量程选择低值档（已选择）；

    - 打开电流通道设置，对应的直流电流通道变比设置为实际变比K数。例如：实际分流计变比为2000A/75mV，则通道变比设置为2000/75=26.67。

准备测试

在接线检查无误和设置完成后，打开转子直流电流变送器主体上的电源开关，ON为开，OFF为关，红色指示灯亮，可以进行测试。

注意事项

1.应严格按接线说明进行接线，分流计端的接线极性不能接

反，信号输入线和信号输出线分别正确插入相应的插孔中。

2.额定输入信号为75mV，最大输入为200 mV。